## Sheet1
Versuchsbezeichnung | Härteprüfung nach Vickers
Norm | DIN EN ISO 6507-1:2018
Versuchs-Datum | 09.01.2023
Antrag | H0037
Projekt | VH5204
Bearbeiter | NN
Probenbezeichnung | G22
Werkstoff | CuNi6Sn4
Probe Vorbereitung | NN
Probe Dimension | 3.14*9*9*15 | mm3
Prüfmaschine | KB 30 SR FA Basic
Prüftemperatur | 22 | °C
Prüfkraft F | 49.03 | N
Einwirkdauer der Prüfkraft | 14 | s
Eindringkörper | 3424
Eindringkörper Material | Diamant
Eindringwinkel | 136
CRM Härtevergleichsplatte Nr. | 8890101.0620
CRM Härte Hc/XCRM | 213 | HV 5
CRM Gemessener Diagonaldurchschnitt | 208.05 | µm
CRM gemessene Härte Durchschnitt | 214.2 | HV 5
CRM gemessene Härte sH | 1.471 | HV 5
CRM Konstante UCRM | 2.4 | HV 5
CRM Anzahl der Härteeindrücke | 5
CRM Konstante t | 1.14
CRM Konstante Sigma ms | 0.00026 | mm
rrel | 0.92 | %
Abstand zwischen den Eindrücken | im Standardbereich | mm
Abstand zwischen den Eindrücken und Rand | im Standardbereich | mm
Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung | 260.26 | µm
durchschnittliche Brinellhärte | 137.2 | HV 5
Standardabweichung Brinellhärte | 7.927 | HV 5
Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1
Standardunsicherheit aufgrund des Mangels an Wiederholpräzision uH | 1.677 | HV 5
Standardunsicherheit aufgrund der Auflösung der Anzeige für den Härtewert ums | -0.079 | HV 5
Messunsicherheit aufgrund der Standardunsicherheit der systematischen uHTM | 2.524 | HV 5
Bestimmung der erweiterten Unsicherheit UM1 | 6.063 | HV 5
Vickers-Härte-Bias | 0.563 | HV 5
Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN | 6.6 | HV 5
Ergebnis | 137 ± 7 | HV 5
[Daten]
Probennummer | d1 | d2 | d | HV | Bemerkung
| µm | µm | µm | HV 5
G22-1 | 254.56 | 254.07 | 254.32 | 143.4
G22-2 | 256.39 | 260.04 | 258.22 | 139.1
G22-3 | 257.17 | 261.1 | 259.14 | 138.1
G22-4 | 255.4 | 263.16 | 259.28 | 137.9
G22-5 | 276.03 | 275.78 | 275.91 | 121.8
G22-6 | 253.23 | 256.09 | 254.66 | 143