## Sheet1
Versuchsbezeichnung | Härteprüfung nach Vickers
Norm | DIN EN ISO 6507-1:2018
Versuchs-Datum | 27.04.2022
Antrag | H0030
Projekt | VH5204
Bearbeiter | NN
Probenbezeichnung | D
Werkstoff | CuSn6
Probe Vorbereitung | NN
Probe Dimension | 8*8*8 | mm3
Prüfmaschine | KB 30 SR FA Basic
Prüftemperatur | 21 | °C
Prüfkraft F | 49.3 | N
Einwirkdauer der Prüfkraft | 14 | s
Eindringkörper | 1346
Eindringkörper Material | Diamant
Eindringwinkel | 136
CRM Härtevergleichsplatte Nr. | 8890101.0620
CRM Härte Hc/XCRM | 213.3 | HV 5
CRM Gemessener Diagonaldurchschnitt | 207.45 | µm
CRM gemessene Härte Durchschnitt | 215.5 | HV 5
CRM gemessene Härte sH | 0.141 | HV 5
CRM Konstante UCRM | 2.4 | HV 5
CRM Anzahl der Härteeindrücke | 2
CRM Konstante t | 1.84
CRM Konstante Sigma ms | 0.00026 | mm
rrel | 0.06 | %
Abstand zwischen den Eindrücken | im Standardbereich | mm
Abstand zwischen den Eindrücken und Rand | im Standardbereich | mm
Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung | 304.608 | µm
durchschnittliche Brinellhärte | 100.34 | HV 5
Standardabweichung Brinellhärte | 7.8682 | HV 5
Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1
Standardunsicherheit aufgrund des Mangels an Wiederholpräzision uH | 0.26 | HV 5
Standardunsicherheit aufgrund der Auflösung der Anzeige für den Härtewert ums | -0.049448 | HV 5
Messunsicherheit aufgrund der Standardunsicherheit der systematischen uHTM | 2.417 | HV 5
Bestimmung der erweiterten Unsicherheit UM1 | 4.8642 | HV 5
Vickers-Härte-Bias | 1.031 | HV 5
Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN | 5.9 | HV 5
Ergebnis | 100 ± 6 | HV 5
[Daten]
Probennummer | d1 | d2 | d | HV | Bemerkung
| µm | µm | µm | HV 5
D-1 | 295.3 | 300.21 | 297.76 | 104.6
D-2 | 304.35 | 303.57 | 303.96 | 100.4
D-3 | 325.55 | 328.14 | 326.85 | 86.8
D-4 | 293.49 | 297.11 | 295.3 | 106.3
D-5 | 297.37 | 300.99 | 299.18 | 103.6