## Sheet1
Versuchsbezeichnung | Härteprüfung nach Vickers
Norm | DIN EN ISO 6507-1:2018
Versuchs-Datum | 27.04.2022
Antrag | H0030
Projekt | VH5204
Bearbeiter | NN
Probenbezeichnung | F
Werkstoff | CuNi12Al3
Probe Vorbereitung | NN
Probe Dimension | 8*8*8 | mm3
Prüfmaschine | KB 30 SR FA Basic
Prüftemperatur | 21 | °C
Prüfkraft F | 49.3 | N
Einwirkdauer der Prüfkraft | 14 | s
Eindringkörper | 1346
Eindringkörper Material | Diamant
Eindringwinkel | 136
CRM Härtevergleichsplatte Nr. | 8890101.0620
CRM Härte Hc/XCRM | 213.3 | HV 5
CRM Gemessener Diagonaldurchschnitt | 207.45 | µm
CRM gemessene Härte Durchschnitt | 215.5 | HV 5
CRM gemessene Härte sH | 0.141 | HV 5
CRM Konstante UCRM | 2.4 | HV 5
CRM Anzahl der Härteeindrücke | 2
CRM Konstante t | 1.84
CRM Konstante Sigma ms | 0.00026 | mm
rrel | 0.06 | %
Abstand zwischen den Eindrücken | im Standardbereich | mm
Abstand zwischen den Eindrücken und Rand | im Standardbereich | mm
Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung | 184.185 | µm
durchschnittliche Brinellhärte | 273.64 | HV 5
Standardabweichung Brinellhärte | 11.1341 | HV 5
Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1
Standardunsicherheit aufgrund des Mangels an Wiederholpräzision uH | 0.26 | HV 5
Standardunsicherheit aufgrund der Auflösung der Anzeige für den Härtewert ums | -0.22302 | HV 5
Messunsicherheit aufgrund der Standardunsicherheit der systematischen uHTM | 2.417 | HV 5
Bestimmung der erweiterten Unsicherheit UM1 | 4.9029 | HV 5
Vickers-Härte-Bias | 1.031 | HV 5
Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN | 5.9 | HV 5
Ergebnis | 274 ± 6 | HV 5
[Daten]
Probennummer | d1 | d2 | d | HV | Bemerkung
| µm | µm | µm | HV 5
F-1 | 181.78 | 179.97 | 180.88 | 283.5
F-2 | 185.66 | 181.01 | 183.34 | 275.9
F-3 | 189.54 | 183.33 | 186.44 | 266.8
F-4 | 190.57 | 188.5 | 189.54 | 258.1
F-5 | 177.64 | 183.85 | 180.75 | 283.9