## Sheet1
Versuchsbezeichnung | Härteprüfung nach Vickers
Norm | DIN EN ISO 6507-1:2018
Versuchs-Datum | 09.01.2023
Antrag | H0037
Projekt | VH5204
Bearbeiter | NN
Probenbezeichnung | H22
Werkstoff | CuSn8Ni2
Probe Vorbereitung | NN
Probe Dimension | 3.14*9*9*15 | mm3
Prüfmaschine | KB 30 SR FA Basic
Prüftemperatur | 22 | °C
Prüfkraft F | 49.03 | N
Einwirkdauer der Prüfkraft | 14 | s
Eindringkörper | 3424
Eindringkörper Material | Diamant
Eindringwinkel | 136
CRM Härtevergleichsplatte Nr. | 8890101.0620
CRM Härte Hc/XCRM | 213 | HV 5
CRM Gemessener Diagonaldurchschnitt | 208.05 | µm
CRM gemessene Härte Durchschnitt | 214.2 | HV 5
CRM gemessene Härte sH | 1.471 | HV 5
CRM Konstante UCRM | 2.4 | HV 5
CRM Anzahl der Härteeindrücke | 5
CRM Konstante t | 1.14
CRM Konstante Sigma ms | 0.00026 | mm
rrel | 0.92 | %
Abstand zwischen den Eindrücken | im Standardbereich | mm
Abstand zwischen den Eindrücken und Rand | im Standardbereich | mm
Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung | 292.15 | µm
durchschnittliche Brinellhärte | 108.7 | HV 5
Standardabweichung Brinellhärte | 3.409 | HV 5
Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1
Standardunsicherheit aufgrund des Mangels an Wiederholpräzision uH | 1.677 | HV 5
Standardunsicherheit aufgrund der Auflösung der Anzeige für den Härtewert ums | -0.056 | HV 5
Messunsicherheit aufgrund der Standardunsicherheit der systematischen uHTM | 2.524 | HV 5
Bestimmung der erweiterten Unsicherheit UM1 | 6.063 | HV 5
Vickers-Härte-Bias | 0.563 | HV 5
Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN | 6.6 | HV 5
Ergebnis | 109 ± 7 | HV 5
[Daten]
Probennummer | d1 | d2 | d | HV | Bemerkung
| µm | µm | µm | HV 5
H22-1 | 295.41 | 292.89 | 294.15 | 107.2
H22-2 | 296.2 | 295.15 | 295.68 | 106.1
H22-3 | 301.49 | 295.77 | 298.63 | 104
H22-4 | 293.32 | 282.78 | 288.05 | 111.8
H22-5 | 291.32 | 284.87 | 288.1 | 111.7
H22-6 | 292.58 | 283.95 | 288.27 | 111.6