## Sheet1
Versuchsbezeichnung | Härteprüfung nach Brinell
Norm | DIN EN ISO 6506-1:2015
Versuchs-Datum | 09.01.2023
Antrag | H0037
Projekt | VH5204
Bearbeiter | NN
Probenbezeichnung | I13
Werkstoff | CuZn23Si2.5
Probe Vorbereitung | NN
Probe Dimension | 3.14*9*9*15 | mm3
Prüfmaschine | EMCOTEST M4C 025 G3
Prüftemperatur | 22 | °C
Prüfkraft F | 612.916 | N
Einwirkdauer der Prüfkraft | 14 | s
Eindringkörper | B3688
Eindringkörper Material | Wolframkarbid-Verbundwerkstoff
Kugeldurchmesser | 2.5 | mm
CRM Härtevergleichsplatte Nr. | 15.808.010.607
CRM Härte Hc/XCRM | 142 | HBW 2,5/62,5
CRM gemessene Härte Durchschnitt | 142 | HBW 2,5/62,5
CRM gemessene Härte sH | 1.63 | HBW 2,5/62,5
CRM Konstante UCRM | 2 | HBW 2,5/62,5
CRM Anzahl der Härteeindrücke | 5
CRM Konstante t | 1.14
CRM Konstante Sigma ms | 0.00155 | mm
rrel | 1.57 | %
Erel | 0.01 | %
zulässige rrel nach DIN EN ISO 6506-2 | 3 | %
zulässige Erel nach DIN EN ISO 6506-2 | 3 | %
Abstand zwischen den Eindrücken | im Standardbereich | mm
Abstand zwischen den Eindrücken und Rand | im Standardbereich | mm
Durchschnittlicher Durchmesser der Vertiefung | 0.8815 | mm
durchschnittliche Brinellhärte | 99.26 | HBW 2,5/62,5
Standardabweichung Brinellhärte | 4.19 | HBW 2,5/62,5
Berechnung der Unsicherheit- Härtemesswerte für das Protokoll 1
Unsicherheit der Härte des CRM (Härtevergleichsplatte) [uCRM] | 1 | HBW 2,5/62,5
Unsicherheit der Härteprüfmaschine bei der Messung des CRM [uH] | 1.858 | HBW 2,5/62,5
Unsicherheit aufgrund der Auflösung des Messsystems zur Bestimmung des Eindruckdurchmessers [ums] | 0.104 | HBW 2,5/62,5
Erweiterte Unsicherheit | 4.26 | HBW 2,5/62,5
Bestimmung der Unsicherheit Härtemesswerte – Methode M1 nach DIN | 6.5 | HBW 2,5/62,5
Ergebnis | 99± 7 | HBW 2,5/62,5
[Daten]
Probennummer | d1 | d2 | d | HBW | Bemerkung
| mm | mm | mm | HBW 2,5/62,5
I13-1 | 0.87866 | 0.90035 | 0.8895 | 97.3121
I13-2 | 0.86936 | 0.88331 | 0.87633 | 100.3626
I13-3 | 0.9081 | 0.88796 | 0.89803 | 95.4093
I13-4 | 0.89105 | 0.91275 | 0.9019 | 94.5622
I13-5 | 0.83682 | 0.89415 | 0.86548 | 102.9798
I13-6 | 0.87091 | 0.84456 | 0.85774 | 104.9103